R0AP0000.272.26.2020                                                                                                                    Załącznik Nr 2 do ZO

(pieczęć  Wykonawcy)

PARAMETRY  TECHNICZNE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia: ...............................................................................................................

| Nazwa przedmiotu zamówienia: Uniwersalna elektromechaniczna maszyna wytrzymałościowa |
| --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Rama wytrzymałościowa | Obciążalność do 5 kN. Wysokość maszyny max 1600 mm. Zakres prędkości badawczych: -Minimalna prędkość obciążania nie większa niż 0,05 mm/min. -Maksymalna prędkość obciążania nie mniejsza niż 500 mm/min. Maszyna musi być wyposażona w wyłącznik awaryjny (bezpieczeństwa). Dokładność sterowania prędkością nie gorsza niż ± 0,5%. Dokładność pomiaru odkształceń nie gorsza niż ± 0,5%. Dokładność pomiaru odkształceń nie gorsza niż ± 0,5%. Profil umożliwiający mocowanie dodatkowego oprzyrządowania |  |
|  | Głowica pomiarowa siły o obciążalności 5kN | Klasa dokładności głowicy pomiarowej siły 0,5 wg ISO 7500-1 w zakresie od 0,025 kN do 5 kN lub równoważne Zamawiający wymaga aby głowica była kompatybilna z elektroniką i oprogramowaniem, oraz aby możliwość jej demontażu nie wiązała się z ingerencją w ramę objętą gwarancją producenta. |  |
|  | Elektronika sterująco - pomiarowa | Sterowanie napędem maszyny. Pomiar wartości siły i przemieszczenia. Funkcja automatycznego rozpoznawania i kalibracji dostarczonych z maszyną przetworników pomiarowych. Częstotliwość przesyłania grup pomiarowych na jednostkę komputera PC co najmniej 1 kHz. System ograniczania kolizji Możliwość komunikacji maszyny z komputerem przy użyciu USB, LAN lub Ethernet. |  |
|  | Oprogramowanie do testów wytrzymałościowych | Język oprogramowania: polski Możliwość wykonywania testów rozciągania, ściskania, zginania, odrywania, delaminacji, reologii z możliwością sterowania: -prędkością przesuwu belki -długością przemieszczenia -czasem obciążenia Tworzenie raportów wraz z wykresami pomiarów oraz możliwość eksportu danych do programów Excel. Moduł do wykonywania kalibracji głowicy pomiarowej siły przy pomocy programu. Możliwość wykonywania obliczeń parametrów wytrzymałościowych w czasie rzeczywistym (w trakcie wykonywania testu). Możliwość automatycznego zdiagnozowania awarii bezpośrednio z poziomu oprogramowania (on-line). Moduł do rejestracji wideo przebiegu badania umożliwiający synchronizację nagrywanego filmu z wykresem tworzonym podczas badania. Funkcja automatycznego powrotu do pozycji wyjściowej lub pozycji zero. Oprogramowanie musi umożliwiać sterowanie m.in. ekstensometrem. Oprogramowanie ma umożliwiać wykonywanie testów ściskania oraz rozciągania |  |
|  | Instalacja i uruchomienie | Po zainstalowaniu i uruchomieniu maszyny akredytowany serwis producenta maszyny przeprowadzi: kalibrację dostarczonych głowic pomiarowych siły (zgodnie z normą ISO 7500-1) wraz z wystawieniem oficjalnego świadectwa wzorcowania zgodnego z wymogami ILAC kalibrację przemieszczenia belki pomiarowej maszyny (zgodnie z normą ASTM E2309) oraz kalibrację prędkości belki pomiarowej maszyny (zgodnie z normą ASTM E2658) wraz z wystawieniem oficjalnego świadectwa wzorcowania zgodnego z wymogami ILAC |  |
|  | Serwis | Serwis winien być wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski. W ramach serwisu gwarancyjnego urządzenie musi być wzorcowane przez laboratorium posiadające akredytację zgodnie z międzynarodową normą ISO/IEC 17025:2017. Certyfikat potwierdzający, że laboratorium posiad powyższy certyfikat winno być dostarczone każdorazowo przez serwisanta w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. |  |

Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 4 wszystkie wymagane parametry.  Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.

........................................... dnia..........................                         ...............................................................................

/miejscowość/			                                   Podpis(y) osoby/osób upoważnionych do

reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców/