## Załącznik 1
IODP0000.272.11.2020.Stab Grow |  |  | załącznik nr 2 do ZO- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - arkusz
Część I zamówienia - Drobny sprzęt medyczno-techniczny
L.p. | Pozycja | opis | Ilość | produkt preferowany | * produkt równoważny (nazwa i nr katalogowy) | wartość jednostkowa NETTO | wartość netto ogółem | STAWKA VAT | KWOTA VAT | CENA BRUTTO
1 | Termometr - pirometr | na podczerwień | 1 | Pirometr medyczny (UNI-T) lub równoważny
2 | Statyw na pompy infuzyjne | W pełni regulowana wysokość 120 - 210 cm, plastikowy krzyż, chromowany, uchwyt z buteleczką, 5 kółek, 2 kółka z blokadą | 2 | Stojak na kroplówki ruchomy
3 | Pompa infuzyjna strzykawkowa przepływowa | Pompa infuzyjna strzykawkowa przepływowa z możliwością poziomego oraz pionowego ustawienia oraz kontrolą szybkości infuzji i objętości podawanego leku/płynu. Powinna zawierać różne zakresy szybkości podawania w zależności od objętości strzykawki. Możliwośc stosowania strzykawki dowolnego producenta: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml/60ml. Alarm wizualny i dźwiękowy informujący o: pustej strzykawce, zbliżającym się zakończeniu procesu infuzji, okluzja, brak zasilania sieciowego, niewłaściwa strzykawka, słaba bateria, bateria wyczerpana, usterka. | 2 | Pompa infuzyjna strzykawkowa
4 | Pompa infuzyjna przepływowa, wolumetryczna | Pompa infuzyjna przepływowa, wolumetryczna z możliwością zainstalowania pompy na zestawach wszystkich firm oraz ustawienia uchwytu pionowo i poziomo, uchwyt umożliwiający powieszenie pompy np. przy klatce. Możliwość ustawienia różnych trybów infuzji, np.: szybkość infuzji w ml/h, ilość kropli/min, czas infuzji, waga pacjenta mcg/kg/h. Możliwość wykrycia: okluzji oraz powietrza w przewodzie. Możliwośc stosowania materiałow do infuzji dowolnego producenta, szeroki zakres objętości: 5ml - 100ml. Alarm wizualny i dźwiękowy informujący o: okluzja, zapowietrzenie, otwarte drzwiczki, koniec infuzji, brak operacji, niski poziom baterii, bateria wyczerpana, kłopot z zasilaniem. | 2 | Pompa infuzyjna wolumentryczna
5 | Oświetlenie czolowe z lupami operacyjnymi na czepcu | Oświetlenie czołowe lupami operacyjnymi na czepcu: lupy - możliwość powiększenia do 2,5x oraz korekcji ostrości i barwy. Możliwość niezależnej regulacji prawego i lewego okulara. Odpowiednie powiększenie z dużym polem widzenia i głębią ostrości. Mocowanie lupy umożliwiające każdy kąt oglądu i unoszenie optyki poza pole widzenia, niezależnie od opcjonalnego oświetlenia. Oświetlenie - LED w jakości LEDHQ, regulowane pole od 30 mm do 80 mm przy odległości pracy 420 mm, jasne, jednorodne oświetlenie. Pole oświetlenia z równomiernym oświetleniem całego badanego obszaru. Bezstopniowa regulacja natężenia światła. Zasilanie bezprzewodowe, oświetlenie 90 000 luksów. Pełna regulacja dla odpowiedniego ustawienia przez użytkownika. Regulator jasności, zamontowany z boku czepca. Czepiec - Regulacja wysokości i obwodu. Zasilanie bezprzewodowe. Akumulator montowany na czepcu. Całkowita mobilność i swoboda ruchów, pozbawiony przewodów krępujących ruchy. Bateria akumulatorowa zintegrowana z czepcem. Do użytku także podczas fazy ładowania baterii. Szybkie ładowanie. Płynna regulacja jasności. | 1 | Lampa czołowa ml 4LED z lupą 2,5x 420mm
6 | Lupy operacyjne na ramce okularowej | Lupy operacyjne na ramce okularowej: ramka - zauszniki i poduszeczki nosowe miękkie oraz podatne na kształtowanie – mogą być dostosowane do każdej twarzy, możliwość wpięcia szkieł korekcyjnych. Optyka - powiększenie 2.5X na ramce okularowej. | 1 | LUPA HR2.5X/420+I-VIEW NA RAMCE S-FRAME lub równoważny
7 | Ostrze do maszynki w typie Oster nr 40 | Wymagany produkt wskazanej firmy ze względu na wymogi posiadanych urządzeń ( maszynki Oster), do których ostrze jest przeznaczone. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, który zapewnia gwarancję zgodności z posiadanmi urządzeniami i możliwość użycia bez wpływu na jakość funkcjonowania sprzętu. | 4 | Oster Cryogen-X nr 40 - ostrze chirurgiczne 0,25mm lub równoważny
8 | Ostrze do maszynki typie Oster nr 30 | Wymagany produkt wskazanej firmy ze względu na wymogi posiadanych urządzeń ( maszynki Oster), do których ostrze jest przeznaczone. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, który zapewnia gwarancję zgodności z posiadanmi urządzeniami i możliwość użycia bez wpływu na jakość funkcjonowania sprzętu. | 4 | Oster Cryogen-X nr 30 - ostrze chirurgiczne 0,5mm lub równoważny
9 | Ostrze do maszynki w typie Oster nr 10 | Wymagany produkt wskazanej firmy ze względu na wymogi posiadanych urządzeń ( maszynki Oster), do których ostrze jest przeznaczone. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, który zapewnia gwarancję zgodności z posiadanmi urządzeniami i możliwość użycia bez wpływu na jakość funkcjonowania sprzętu. | 4 | Oster Cryogen-X nr 10 - ostrze chirurgiczne 1,6mm lub równoważny
10 | Uchwyt do kabli na stół operacyjny | Uchwyt do kabli na stół operacyjny typu gwiazda z możliwością mocowania do relingu stołu chirurgicznego z elastycznym ramieniem. Z opcją na różne średnice, typy kabli i przewodów. | 2 | Uchwyt do mocowania kabli
11 | Pulsoksymetr | Możliwość pomiaru saturacji, pulsu oraz temperatury. zasilanie na kabel, z możliwością funkcjonowania bezprzewodowego; możliwość dostosowania trybu pracy: 1. ciągły przy znieczulonych pacjentach, 2. pojedynczy w pomiarach na świadomych zwierzętach. Możliwość zapisu pacjentów w pamięci komputera przez USB, obecny regulowany alarm wizualny i dźwiękowy. | 2 | Pulsoksymetr (M3T) lub równowżny
12 | Oftalmoskop i otoskop | Zestaw: oftalmoskop, otoskop, ładowarka nabiurkowa, rękojeść akumulatorowa. Oftalmoskop: standard oświetlenia LED z równomiernym światłem, temperatura koloru od 3500 K, wskaźnik odwzorowania koloru (CRI)>97, wskażnik dla koloru czerwowego (R9)>93, , zakres od -35D do +40D, + co 1 D od +1D do +10, 15D, 20D, 40D - co 1 D od -1D do -10D, -15D, -20D, -25D, -35D, bezstopniowa regulacja jasności maksymalnej wartości przy użyciu jednego palca, obsługa instrumentu przy użyciu jednej dłoni, pyłoszczelna konstrukcja. Otoskop: LED, metalowa konstrukcja i z odporną na zarysowania soczewką obrotową, płynna regulacja jasności od 3 % do 100 %, zestaw 3 wzierników metalowych. | 1 | Zestaw Heine otoskop G 100 LED i oftalmoskop BETA 200 LED z ładowarką biurkową lub równowżny
13 | Fotel chirurgiczny | Fotel chirurgiczny ze zmywalnym pokrowcem z syntetycznej skóry, płynnie działające podwójne rolki PU, wysokość regulowana przez sprężynę gazową w granicach 59-77 cm, szerokość siedziska (w cm): od 44 - 50 cm | 1 | Score Jumper krzesło zabiegowe lub równowżny
14 | Stół zabiegowy hydrauliczny | regulowana wysokość w zakresie 63 – 115cm, sterowanie elektryczne lub hydrauliczne, blat ze stali nierdzewnej o wymiarach 130 x 60cm, do wyboru regulowane nóżki lub koła z hamulcami – mobilny stół, udźwig pacjentów 120kg | 2 | Stół uniwersalny VET2200 Basic lub równowżny
15 | Młoteczki neurologiczne w typie Taylora | trzonek metal, głowica trójkątna gumowa, możliwość wyboru koloru głowicy | 6 | Młotek neurologiczny Taylor 20cm lub równowżny
razem
Część II zamówienia - Jednorazowe zużywalne materiały medyczne
L.p. | Pozycja | opis | Ilość | * produkt równoważny (nazwa i nr katalogowy) |  | wartość jednostkowa NETTO | wartość netto ogółem | STAWKA VAT | KWOTA VAT | CENA BRUTTO
1 | Rurki intubacyjne | Gumowe rozmiar 6,5 gumowe, jałowe, z mankietem | 2
2 | Rurki intubacyjne | Gumowe rozmiar 9 gumowe, jałowe, z mankietem | 1
3 | Cewnik urologiczny | Typu Foleya, silikonowany, elastyczny, rozmiary Ch12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | 4
razem:
* należy wypełnić w przypadku oferowania produktu równoważnego
…………………………………………………………………………………………………………
(podpis osób uprawomocnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Projekt „Modyfikacja systemu stabilizacji wewnętrznej modelującego kręgosłup w okresie wzrostu”, nr umowy POIR.04.01.01-00-0020/19-00
Młoteczki neurologiczne w typie Taylora